ООО «Информаналитика»

Санкт-Петербург, Россия

Техническое описание сенсора сероводорода.

SENSOR      3Е-H2S          0-20 ppm H2S.

- Назначение и области применения.

Сенсор сероводорода является трехэлектродной  электрохимической ячейкой, которая преобразует содержащийся в воздухе сероводород в непрерывный электрический сигнал.

Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна концентрации сероводорода в воздухе [H2S].

Сенсор предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах  при следующих параметрах:

-  температура  воздуха, 0С……………………………..     –30   --   +50;

-  относительная влажность воздуха %…………………     20   --      98;

(кратковременно – от 10 до 99%);

-  атмосферное  давление, кПа…………………………..     80   --    120;

- не допускается эксплуатация сенсора в условиях, когда на его поверхности происходит конденсация водяного пара.

Допускается эксплуатация  сенсора   при любой пространственной ориентации и транспортной тряске с ускорением  30м/c при частоте до 2Гц.

Сенсор не выделяет веществ, опасных для здоровья людей.

2. Технические характеристики сенсора сероводорода.

2.1. Принцип измерения  - электрохимический;

2.2. Пределы измерения  [H2S ] , ppm …………………………….. ..…………..…0 ÷ 20;

2.3. Чувствительность, мкА/ppm ………………………………………..…..…….0,2 ÷ 0,4;

2.4. Фоновое значение тока при температуре (20 ± 5) 0С и относительной

влажности воздуха (70 ±  5)% , мкА………………………………………...…не более 0,2;

2.5. Нижний предел обнаружения [H2S], при условии п.2.4, ppm ………......не более 2,0;

2.6. Время установления выходного сигнала в диффузионном режиме при

условиях п.2.4,  τ 0,9, сек…….……………………………………………. …  не более 60;

2.7. Допускаемое снижение чувствительности по сравнению с исходной,

% в месяц……..…………………………………………………………….не более 3;

2.8. Время установления номинальных характеристик  сенсора после воздействия

до 10мин концентрации сероводорода, отвечающей 3-кратному верхнему пределу                                                измерения, мин…………………………………………………………..……   не более 15;

2.9.Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода

cравнения, В……………………………………………..…… …..…..………………0;

2.10.Ожидаемый срок годности сенсора, лет …………………….……………………..3;

2.11. На выходные  сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе CO,  CH4   и

других углеводородов ……………………………………………………    до 10 000 ppm;

NO2, NO , SO2 ………………………   до трех ПДК  этих  газов в воздухе рабочей зоны;

2.11. Масса сенсора, г. ………….……………..…………………..…….………не более 20.

3. Указания по эксплуатации.

Схема сенсора показана на рисунке. Чувствительный элемент сенсора выполнен в виде таблетки, которая состоит из индикаторного электрода, слоя электролита, вспомогательного электрода и  электрода сравнения. Индикаторный электрод

обращен к диффузионному окну, в котором установлена защитная пленка. Индикаторный электрод чувствительного элемента соединен со штекером, маркированным на плате цифрой 1. Цифрой 2 маркирован вывод от вспомогательного электрода, цифрой 3 – вывод от электрода сравнения.

Измерительное устройство  должно  с высокой точностью  обеспечивать  нулевое смещение потенциала индикаторного электрода относительно электрода сравнения и определять силу тока, протекающего между индикаторным и вспомогательным  элементами. В блоке датчика прибора «Хоббит-Т- H2S»  эти условия выполнены.

Для поддержания низкого значения фонового  тока электроды сенсора должны быть постоянно замкнуты на нагрузочный резистор. При эксплуатации рекомендуется устанавливать сенсор в положение, исключающее попадание в диффузионное окно пыли и метеорологических осадков. Допускается периодическое удаление пыли с защитной пленки струей сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя  и сокращения срока службы не допускается эксплуатация сенсора  в воздухе при концентрации сероводорода, превышающей верхний предел измерения.

Не рекомендуется устанавливать сенсор  вблизи источников выделения пыли,  кислых  и щелочных газов, паров, аэрозолей и органических растворителей. Во избежание разгерметизации,  нарушения контактов,  повреждения чувствительного элемента  запрещается  производить разборку сенсора.

Транспортировать и хранить сенсор следует в полиэтиленовом чехле в условиях, исключающих механические повреждения, конденсацию влаги и воздействие различных химических веществ.

При соблюдении правил  эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу сенсоров в течение одного года. Гарантия не распространяется на сенсоры, подвергавшиеся разборке, а также имеющие механические повреждения корпуса и индикаторного электрода.

Схема расположения  электродов сенсора.

3

(                                              1. -   индикаторный электрод.

1               2                                     2. -   вспомогательный электрод.

(              (                                      3  -   электрод  сравнения