ООО «Информаналитика»

Россия, г.Санкт-Петербург, 194223, ул.Курчатова, д.10

Тел/факс (812)552-98-31

Электрохимический первичный преобразователь концентрации аммиака (сенсор) 2Е-NH3   0-900 ppm NH3.

ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения изделия

Электрохимический первичный преобразователь концентрации аммиака (сенсор) является двухэлектродной  электрохимической ячейкой, которая преобразует содержащийся в воздухе аммиак в непрерывный электрический сигнал. Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна концентрации аммиака в воздухе [NH3].

Сенсор предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах аммиака при следующих параметрах: температура воздуха - (–40ч50)0С;  относительная влажность воздуха - (20 ч  95)% (кратковременно - до 99%); атмосферное  давление - (80 ч 120) кПа; не допускается эксплуатация сенсора в условиях, когда на его поверхности происходит конденсация водяного пара.

Допускается эксплуатация  сенсора   при любой пространственной ориентации.

2. Технические характеристики сенсора аммиака

2.1. Принцип измерения  - электрохимический, гальванический;

2.2  Диапазон рабочих концентраций [NH3],  ppm …………….. .………….…0 –  900;

2.3. Функциональная зависимость тока от концентрации - линейная;

2.4. Коэффициент преобразования, мкА/ppm…………………………… не менее 0,01;

2.5. Фоновое значение тока, мкА………………………………..………...не более 0,01;

2.6. Время установления выходного cигнала,  τ 0,9 ,с..………………….… не более 40;

2.7. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению

с исходным,  % в месяц…………………….…………………………….не более 3;

2.8. Время установления номинальных характеристик  сенсора после воздействия

до 10мин концентрации аммиака, отвечающей 3-кратному верхнему пределу

измерения, мин……………………………………………..…………..   не более 15;

2.9. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, Ом…………………….. не более 10;

2.10. Ожидаемый срок годности сенсора, лет ………………………………….………2;

2.11.	 На выходные  сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе  CO,  CO2,  H2,

CH4   и других углеводородов ……………………………………… до 10 000 ppm;

Чувствительность сенсора к H2S, SO2 , NO, HCl относительно его

чувствительности к NH3  составляет 0.03, 0.01, 0.01 и 0.0009 соответственно.

2.12. Масса сенсора, г. ……………….……………………………………..…не более 25.

2.13. Габариты, (диаметр Ч высота), мм………………………………………...28 Ч 21,5.

3. Указания по эксплуатации

Схема сенсора показана на рисунке. Чувствительный элемент сенсора выполнен в виде таблетки, которая состоит из индикаторного электрода, слоя электролита и вспомогательного электрода. Индикаторный электрод обращен к диффузионному окну, в котором установлена защитная пленка. Индикаторный электрод чувствительного элемента  соединен со штекером, маркированным на плате цифрой 1. Цифрой 2 маркирован вывод от вспомогательного электрода. Под воздействием аммиака сенсор генерирует электрический ток, направленный во внешней цепи от вспомогательного электрода к индикаторному.

Простейшее измерительное устройство может быть выполнено в виде нагрузочного резистора сопротивлением до 10 Ом, на который   замкнуты штекеры 1 и 2, и высокоомного вольтметра. В этом случае  падение напряжения на нагрузочном резисторе пропорционально концентрации аммиака в воздухе.

Для поддержания низкого значения фонового  тока электроды сенсора должны быть постоянно замкнуты на нагрузочный резистор. При эксплуатации рекомендуется устанавливать сенсор в положение, исключающее попадание в диффузионное окно пыли и метеорологических осадков. Допускается периодическое удаление пыли с защитной пленки струей сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя  и сокращения срока службы не допускается эксплуатация сенсора  в воздухе при концентрации аммиака, превышающей верхний предел измерения.

Не рекомендуется устанавливать сенсор  вблизи источников выделения пыли,  кислых  и щелочных газов, паров, аэрозолей и органических растворителей. Во избежание разгерметизации,  нарушения контактов,  повреждения чувствительного элемента  запрещается  производить разборку сенсора.

Транспортировать и хранить сенсор следует в полиэтиленовом чехле в условиях, исключающих механические повреждения, конденсацию влаги и воздействие различных химических веществ.

При соблюдении правил  эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу сенсоров в течение одного года. Гарантия не распространяется на сенсоры, подвергавшиеся разборке, а также имеющие механические повреждения корпуса и индикаторного электрода.

Схема расположения  электродов сенсора

A - вспомогательный электрод, B - индикаторный электрод

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие сенсоров требованиям ТУ 4215-013-46919435-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации сенсоров в составе газоанализатора -12 месяцев со дня ввода газоанализатора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения сенсоров – 6 месяцев со дня изготовления.