ООО «Информаналитика»

Россия, Санкт-Петербург, 194223, ул. Курчатова, д.10

Тел/факс (812)552-98-31

Электрохимический первичный преобразователь концентрации кислорода (сенсор) 2Е-О2 0÷30 %О2

ПАСПОРТ

- Назначение и области применения изделия

Электрохимический первичный преобразователь концентрации кислорода (сенсор) является двухэлектродной электрохимической ячейкой гальванического типа, которая преобразует содержащийся в газовой смеси (далее, в воздухе) кислород в постоянный электрический ток. Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна парциальному давлению (концентрации) кислорода в воздухе [О2].

Сенсор предназначен для использования в газоанализаторах кислорода при следующих параметрах:

-  Температура  воздуха…………………………….…..(–20 ÷ +40)0С;

-  Относительная влажность воздуха ………………… (20 ÷ 98)%;

(кратковременно – от 10 до 99%);

-  Атмосферное  давление ………………………………(80 ÷120)кПа;

- Не допускается эксплуатация сенсора в условиях, когда на его поверхности происходит конденсация водяного пара.

2. Технические характеристики сенсора кислорода

при нормальных условиях: температура – (20±2)°С, давление – (100±5)кПа

2.1. Принцип действия  – гальванический, диффузионный, непрерывный;

2.2. Диапазон рабочих концентраций [О2], % ………...………. ……….…..………0 ÷30;

2.3. Функциональная зависимость тока от концентрации …..……….….…… линейная;

2.4. Коэффициент преобразования при н.у., мкА/%О2 ………………… ..не менее  0,15;

2.5. Значение тока в отсутствие анализируемого компонента, мкА….…. не более 0,15;

2.6. Время установления выходного тока τ 0,9, ceк. …………………………не более 15;

2.7. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным,

%/месяц……..………………………………………….....…….……... не более 2;

2.8. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, Ом……..………………. не более 100;

2.9. Ожидаемый срок годности сенсора, лет ………… ……………………………….   4;

2.10. Размеры ……………………………………… ………..  ø25х30 (без компенсатора);

2.11. Масса сенсора, г. ……………………………. …….…………………… не более 20.

3. Указания по эксплуатации

Общий вид сенсора приведён на рисунке 1.

Индикаторный электрод P (+) обращен к диффузионному окну, в котором установлен компенсатор динамической погрешности температурной зависимости выходного сигнала сенсора.

N (-) – маркировка вывода вспомогательного электрода. RK1 и RK2 – терморезисторы.

Номиналы резисторов платы усилителя-преобразователя приведены в таблице.

Расчет выполнен для R1=100Ом, R3=15кОм и R7 – разрыв.

| №№ сенсоров | Ток сенсора, мкА | R4, Ом | R5, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.1. Сенсор кислорода.

При хранении сенсора электроды должны быть замкнуты.

Конструкция сенсора – неразборная.

ВНИМАНИЕ!  Сенсор содержит щёлочь.

Избегайте любых действий, способных вызвать его разгерметизацию.

Рис.2. Примерная схема усилителя-преобразователя с температурной компенсацией выходного сигнала.

4. Комплектность

Сенсоры –  №

Паспорт (на упаковку) – 1экз.

5. Свидетельство о приемке

Сенсоры кислорода 2Е-О2   0÷30%О2 соответствуют техническим характеристикам данного паспорта и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _______________20    г.

Подпись лиц, ответственных за приемку _______________________________  М.П.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие сенсоров требованиям ТУ 4215-013-46919435-2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации сенсоров в составе газоанализатора – 24 месяца со дня выпуска.

# Text boxes

P

N

R1

R3

R4

R5

RK1

RK2

0,1

0,1

1M0

-7,5 V

GND

-2,5 V

+2,5 V

белые - RK1

синие - RK2

зелёный – N(-)

красный – Р(+)