ООО «Информаналитика»

Санкт-Петербург, Россия

Техническое описание сенсора диоксида серы.

SENSOR      3Е- SO2          0-35 ppm SO2.

- Назначение и области применения.

Сенсор диоксида серы является трехэлектродной  электрохимической ячейкой, которая преобразует содержащийся в воздухе диоксид серы в непрерывный электрический сигнал.

Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна концентрации диоксида серы в воздухе [SO2].

Сенсор предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах диоксида серы при следующих параметрах :

-  температура  воздуха, 0С……………………………..     –30   --   +50;

-  относительная влажность воздуха %…………………     20   --      98;

(кратковременно – от 10 до 99%);

-  атмосферное  давление, кПа…………………………..     80   --    120 ;

Допускается эксплуатация  сенсора   при любой пространственной ориентации и транспортной тряске с ускорением  30м/c. при частоте до 2Гц.

Сенсор не выделяет веществ, опасных для здоровья людей.

2. Технические характеристики сенсора диоксида серы.

2.1. Принцип измерения  - электрохимический;

2.2. Пределы измерения  [SO2 ] , ppm …………………………….. ……………0  -- 35;

2.3. Чувствительность, мкА/ppm ………………………………………….…  0,2 --  0,1;

2.4. Фоновое значение тока при температуре (20 ± 5) 0С и относительной

влажности воздуха (70 ± 5)% , мкА……………………………….……...не более 0,2;

2.5. Нижний предел обнаружения [SO2], при условии п.2.4, ppm ……….не более 0,2;

2.6. Время установления выходного сигнала в диффузионном режиме при

условиях п.2.4, τ 0,9, сек………………………………………………….   не более 30;

2.7. Допускаемое снижение чувствительности по сравнению с исходной,

% в месяц……..…………………………………………………………….не более 2;

2.8. Время установления номинальных характеристик  сенсора после воздействия

до 10мин. концентрации диоксида серы, отвечающей 3-кратному верхнему пределу   измерения, мин…………………………………………..……………….…   не более 15;

  - Потенциал смещения индикатора электрода относительно электрода

cравнения, В…………………………………………..…… ..… ..………………………0;

  - Ожидаемый срок годности сенсора, лет ………………………………….……3;

  - На выходные  сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе концентрации CO2, CH4  и других углеводородов …………………………………… до 10 000 ppm;

Cl2,  NO2, NO , CO……………….   до трех ПДК  этих  газов в воздухе рабочей зоны;

1 ppm сероводорода генерирует сигнал, эквивалентный воздействию 0.3 ppm

диоксида серы;

2.12. Масса сенсора, г, не более.. ………………………………………………………25.

3. Указания по эксплуатации.

Схема сенсора показана на рисунке. Чувствительный элемент сенсора выполнен в виде таблетки, которая состоит из индикаторного электрода, слоя электролита, вспомогательного электрода и  электрода сравнения. Индикаторный электрод

обращен к диффузионному окну, в котором установлена защитная пленка. Индикаторный электрод чувствительного элемента соединен со штекером, маркированным на плате цифрой 1. Цифрой 2 маркирован вывод от вспомогательного электрода, цифрой 3 – вывод от электрода сравнения.

Измерительное устройство  должно  с высокой точностью  обеспечивать  нулевое смещение потенциала индикаторного электрода относительно электрода сравнения и определять силу тока, протекающего между индикаторным и вспомогательным  элементами. В блоке датчика прибора «Хоббит-Т- SO2»  эти условия выполнены.

Для поддержания низкого значения фонового  тока электроды сенсора должны быть постоянно замкнуты на нагрузочный резистор. При эксплуатации рекомендуется устанавливать сенсор в положение, исключающее попадание в диффузионное окно пыли и метеорологических осадков. Допускается периодическое удаление пыли с защитной пленки струей сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя  и сокращения срока службы не допускается эксплуатация сенсора  в воздухе при концентрации диоксида серы, превышающей верхний предел измерения.

Не рекомендуется устанавливать сенсор  вблизи источников выделения пыли,  кислых  и щелочных газов, паров, аэрозолей и органических растворителей. Во избежание разгерметизации,  нарушения контактов,  повреждения чувствительного элемента  запрещается  производить разборку сенсора.

Транспортировать и хранить сенсор следует в полиэтиленовом чехле в условиях, исключающих механические повреждения, конденсацию влаги и воздействие различных химических веществ.

При соблюдении правил  эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу сенсоров в течение одного года. Гарантия не распространяется на сенсоры, подвергавшиеся разборке, а также имеющие механические повреждения корпуса и индикаторного электрода.

Схема расположения  электродов сенсора.

3

                                              1. -   индикаторный электрод.

1               2                                     2. -   вспомогательный электрод.

                                                    3  -   электрод  сравнения